FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/113/2009 –aparaty do znieczulania ogólnego 2szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup 2 aparatów do znieczulania ogólnego wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Aparat do znieczulenia ogólnego I :

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry ogólne |
| 1. | Świadectwo dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia -wpis lub zgłoszenie | Tak |  |
| 2. | Inne posiadane atesty i certyfikaty; CE | Tak |  |
| 3. | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2009 | Tak |  |
| 4. | Na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół | Tak |  |
| 5. | Zasilanie 230 V 50 Hz +/-10% | Tak |  |
| 6. | Gniazda elektryczne 230 V | Tak |  |
| 7. | Zasilanie gazowe 02. N20 i powietrze z sieci centralnej. Manometry powinny być umieszczone w panelu frontowym aparatu. | Tak |  |
| 8. | Awaryjne zasilanie z butli 02, N20. Manometry nie muszą być umieszczone w panelu frontowym aparatu. | Tak |  |
| 9. | Uchwyty do butli 02 i N20 powinny być zabudowane z tyłu aparatu. Złącza do butli powinny być ze zróżnicowanymi gwintami wg PN uniemożliwiającymi błędne podłączenie gazów, oraz zawierać reduktory ciśnienia gazów medycznych. | Tak |  |
| 10 | Min. 2 szuflady na drobne akcesoria | Tak |  |
| 11 | Ssak z regulacją siły ssania oraz zapasowy zbiornik do zasilania o pój. min. 0,7 litra | Tak |  |
| 12 | Mechaniczne lub pneumatyczno-mechaniczne zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny gazów powodującej hipoksję na poziomie min. 23 lub 25% | Tak |  |
| 13 | Półka lub blat do pisania | Tak |  |
| 14. | Podświetlenie blatu do pisania (do zabiegów laparoskopowych) ■■ oświetlenie wbudowane w aparat lub dodatkowa zewnętrzna lampka. Przepływomierze elektroniczne nie muszą być dodatkowo podświetlane, natomiast jeśli dopuszczone będą precyzyjne mechaniczne przepływomierze podwójne, rotametryczne, to te będą wymagać osobnego podświetlenia. | Tak |  |
| 15. | Konfiguracja aparatu Aparat podstawowy. Pochłaniacz dwutlenku węgla Respirator Monitor | Tak |  |

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wvmaqania graniczne) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II. System dystrybucji gazów |
| 16 | Przepływomierze mechaniczne dla: 02, N20, powietrza. Dopuszcza się precyzyjne mechaniczne przepływomierze podwójne rotametryczne jeżeli istnieje możliwość rejestracji wartości przepływów qazów w czasie pracy aparatu. | Tak |  |
| 17 | Kalibracja i dokładność przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami | Tak |  |
| III. Układ oddechowy |
| 18 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |
| 19 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa. Minimalny zakres regulacji zastawki wynosi: 0,8-68 [cmH20] . | Tak |  |
| 20 | Pochłaniacz dwutlenku węgla | Tak |  |
| 21 | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
| 22 | Pomiar i obrazowanie stężenia tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
| 23 | Alarm niskiego stężenia 02 | Tak |  |
| 24 | Alarm wysokiego stężenia 02 | Tak |  |
| 25 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych - 1 szt. | Tak |  |
| 26 | Możliwości sterylizacji elementów wielorazowego użytku układu oddechowego | Tak |  |

Respirator anestetyczny

| IV. Tryb wentylacji |
| --- |
| 27 | Respirator z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, sterowany elektronicznie | Tak |  |
| 28 | Tryb ręczny. Parametry wentylacji manualnej muszą być wyświetlane na ekranie aparatu. | Tak |  |
| 29 | Oddech spontaniczny. Regulacja przerwy wdechowej w minimalnym zakresie 5% - 50%. | Tak |  |
| 30 | Wentylacja kontrolowana objętością | Tak |  |
| 31 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak |  |
| 32 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP | Tak |  |
| V. Regulacje |
| 33 | Regulacja stosunku wdech-wydech: minimum 2:1 -1:3. | Tak |  |
| 34 | Regulacja częstości oddechu. Minimum 6-50 l/min | Tak |  |
| 35 | Regulacja objętości oddechu. Minimum 50-1200 ml | Tak |  |
| 36 | Regulacja ciśnienia wdechowego: minimum 5-50 mbar lub 5-50 cmH20.. Dopuszczalny również zakres 10-70cmH2O, pod warunkiem możliwości oddechu spontanicznego przy otwartej zastawce - 0 cmH20. | Tak |  |
| 37 | Regulacja wartości PEEP: minimum 5-20 [cmH20] | Tak |  |
| VI. Alarmy |
| 38 | Niskiej minutowej objętości oddechowej. Nie wymagany jest alarm niskiej ani wysokiej objętości pojedynczego oddechu. Wysokiej minutowej objętości oddechowe. Nie wymagany jest alarm niskiej ani wysokiej objętości pojedynczego oddechu. | Tak Tak |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 39 | Niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 40 | Braku zasilania w energię elektryczną. Alarm spadku napięcia prądu opcjonalnie. | Tak |  |
| 41 | Braku zasilania w gazy lub niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |

| VII. Pomiar i obrazowanie |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 | Pomiar i obrazowanie częstotliwości oddechowej | Tak |  |
| 43 | Pomiar i obrazowanie ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  |
| 44 | Pomiar i obrazowanie objętości oddechowej | Tak |  |
| 45 | Minutowej objętości oddechowej | Tak |  |
| 46 | Obrazowanie, wyświetlanie krzywej oddechowej ciśnienie/ czas. | Tak |  |
| 47 | Automatyczna kompensacja świeżego gazu | Tak |  |
| 48 | Wyświetlanie - stężenia tlenu. | Tak |  |
| VIII. Inne. |
| 49 | Awaryjne zasilanie bateryjne minimum 40 minut, w tym 30 min przy maksymalnych nastawieniach. | Tak |  |
| 50 | Uchwyt do zamocowania parownika w systemie Selectatec lub Draeger | Tak |  |
| 51 | Parownik do sevofluranu nie wymagany (opcjonalnie). | Tak |  |
| 52 | Dodatkowy przepływomierz do tlenu | Tak |  |
| 53 | Wapno z indykatorem - minimum 2 opakowania po 5 litra każde | Tak |  |
| 54 | Maska pacjenta: 2 szt. w różnych rozmiarach | Tak |  |

Monitor Anestezjologiczny

| IX. Monitor |
| --- |
| 55 | Ekran typu LCD | Tak |  |
| 56 | Ekran kolorowy, przekątna ekranu min. 10,4 cala | Tak |  |
| 57 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 58 | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych: Minimum 5. Zamawiający wymaga wyświetlania min. 5 krzywych dynamicznych, które są konfigurowane przez użytkownika. | Tak |  |
| 59 | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| 60 | Zasilanie akumulatorowe minimum 2 godz. | Tak |  |
| 61 | Monitor transportowo - stacjonarny - możliwość odłączenia monitora od aparatu, monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | Tak |  |
| 62 | Instalacja monitora na ramieniu, wysięgniku lub na aparacie do znieczulania | Tak |  |
| 63 | Stacja dokująca do monitora ułatwiająca jego szybkie odłączenie i przyłączenie oraz zablokowanie monitora stojącego na stacji. Stacja dokująca wyposażona w min. połączenie elektryczne do monitora. Dopuszcza się bezpośrednie zasilanie elektryczne do monitora. | Tak |  |
| X. Parametry mierzone |
| 64 | Pomiar EKG z mini. 3 odprowadzeń, analiza arytmii w zakresie podstawowym, analiza wybranych krzywych, w komplecie filtr zakłóceń w.cz., przewód EKG, | Tak |  |
| 65 | Częstość oddechów ( respiracja impedancyjna), prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie | Tak |  |
| 66 | Pulsoksymetria dla dorosłych, mierzona metodą zawierającą efektywny algorytm statystycznej obróbki wyników pomiarów. | Tak |  |
| 67 | Pomiar temperatury, w komplecie czujnik temperatury. Nie jest wymagane wyświetlanie różnicy temperatur mierzonej w dwóch różnych punktach. | Tak |  |
| 68 | Kapnografia | Tak |  |
| 69 | Pomiar gazów anestetycznych, pomiar stężenia N20, C02 wdech i wydech, | Tak |  |
| 70 | Rozdzielność trendów (min. 1 min.) | Tak |  |
| 71 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (preferowane z układem eliminacji artefaktów), przewód i 3 mankiety: dla dorosłych mały, średni, duży + dodatkowy mankiet dla dzieci | Tak |  |
| 72 | Parametry nastawień pracy aparatu i parametry życiowe powinny mieć opcję rejestracji. | tak |  |
| XI. Alarmy |
| 73 | Ustawienie granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 74 | Alarmy z hierarchią ważności | Tak |  |
| 75 | Alarmy optyczne i akustyczne przy przekroczeniu nastawionych granic alarmowych dia wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																		                  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

Aparat do znieczulenia ogólnego II  :

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Parametry ogólne |
| 1. | Świadectwo dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia -wpis lub zgłoszenie | Tak |  |
| 2. | Inne posiadane atesty i certyfikaty; CE | Tak |  |
| 3. | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2009 | Tak |  |
| 4. | Na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół | Tak |  |
| 5 | Zasilanie 230 V 50 Hz +/-10% | Tak |  |
| 6 | Gniazda elektryczne 230 V | Tak |  |
| 7 | Zasilanie gazowe 02. N20 i powietrze z sieci centralnej. Manometry powinny być umieszczone w panelu frontowym aparatu. | Tak |  |
| 8 | Awaryjne zasilanie z butli 02, N20. Manometry nie muszą być umieszczone w panelu frontowym aparatu. | Tak |  |
| 9 | Uchwyty do butli 02 i N20 powinny być zabudowane z tyłu aparatu. Złącza do butli powinny być ze zróżnicowanymi gwintami wg PN uniemożliwiającymi błędne podłączenie gazów, oraz zawierać reduktory ciśnienia gazów medycznych. | Tak |  |
| 10 | Min. 2 szuflady na drobne akcesoria | Tak |  |
| 11 | Ssak z regulacją siły ssania oraz zapasowy zbiornik do zasilania o pój. min. 0,7 litra | Tak |  |
| 12 | Mechaniczne lub pneumatyczno-mechaniczne zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny gazów powodującej hipoksję na poziomie min. 23 lub 25% | Tak |  |
| 13 | Półka lub blat do pisania | Tak |  |
| 14 | Podświetlenie blatu do pisania (do zabiegów laparoskopowych) ■■ oświetlenie wbudowane w aparat lub dodatkowa zewnętrzna lampka. Przepływomierze elektroniczne nie muszą być dodatkowo podświetlane, natomiast jeśli dopuszczone będą precyzyjne mechaniczne przepływomierze podwójne, rotametryczne, to te będą wymagać osobnego podświetlenia. | Tak |  |
| 15 | Konfiguracja aparatu Aparat podstawowy. Pochłaniacz dwutlenku węgla Respirator Monitor | Tak |  |

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wvmaqania graniczne) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| II. System dystrybucji gazów |
| 16 | Przepływomierze elektroniczne dla: 02, N20, powietrza. Dopuszcza się precyzyjne mechaniczne przepływomierze podwójne rotametryczne jeżeli istnieje możliwość rejestracji wartości przepływów qazów w czasie pracy aparatu. | Tak |  |
| 17 | Kalibracja i dokładność przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami | Tak |  |
| III. Układ oddechowy |
| 18 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |
| 19 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa. Minimalny zakres regulacji zastawki wynosi: 0,8-68 [cmH20] . | Tak |  |
| 20 | Pochłaniacz dwutlenku węgla | Tak |  |
| 21 | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
| 22 | Pomiar i obrazowanie stężenia tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
| 23 | Alarm niskiego stężenia 02 | Tak |  |
| 24 | Alarm wysokiego stężenia 02 | Tak |  |
| 25 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych - 1 szt. | Tak |  |
| 26 | Możliwości sterylizacji elementów wielorazowego użytku układu oddechowego | Tak |  |

Respirator anestetyczny

| IV. Tryb wentylacji |
| --- |
| 27 | Respirator z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, sterowany elektronicznie | Tak |  |
| 28 | Tryb ręczny. Parametry wentylacji manualnej muszą być wyświetlane na ekranie aparatu. | Tak |  |
| 29 | Oddech spontaniczny. Regulacja przerwy wdechowej w minimalnym zakresie 5% - 50%. | Tak |  |
| 30 | Wentylacja kontrolowana objętością | Tak |  |
| 31 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak |  |
| 32 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP | Tak |  |
| V. Regulacje |
| 33 | Regulacja stosunku wdech-wydech: minimum 2:1 -1:3. | Tak |  |
| 34 | Regulacja częstości oddechu. Minimum 6-50 l/min | Tak |  |
| 35 | Regulacja objętości oddechu. Minimum 50-1200 ml | Tak |  |
| 36 | Regulacja ciśnienia wdechowego: minimum 5-50 mbar lub 5-50 cmH20.. Dopuszczalny również zakres 10-70cmH2O, pod warunkiem możliwości oddechu spontanicznego przy otwartej zastawce - 0 cmH20. | Tak |  |
| 37 | Regulacja wartości PEEP: minimum 5-20 [cmH20] | Tak |  |
| VI. Alarmy |
| 38 | Niskiej minutowej objętości oddechowej. Nie wymagany jest alarm niskiej ani wysokiej objętości pojedynczego oddechu. Wysokiej minutowej objętości oddechowe. Nie wymagany jest alarm niskiej ani wysokiej objętości pojedynczego oddechu. | Tak Tak |  |
| 39 | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 40 | Niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 41 | Braku zasilania w energię elektryczną. Alarm spadku napięcia prądu opcjonalnie. | Tak |  |
| 42 | Braku zasilania w gazy lub niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |

| VII. Pomiar i obrazowanie |  |  |
| --- | --- | --- |
| 43 | Pomiar i obrazowanie częstotliwości oddechowej | Tak |  |
| 44 | Pomiar i obrazowanie ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  |
| 45 | Pomiar i obrazowanie objętości oddechowej | Tak |  |
| 46 | Minutowej objętości oddechowej | Tak |  |
| 47 | Obrazowanie, wyświetlanie krzywej oddechowej ciśnienie/ czas. | Tak |  |
| 48 | Automatyczna kompensacja świeżego gazu | Tak |  |
| 49 | Wyświetlanie - stężenia tlenu. | Tak |  |
| VIII. Inne. |
| 50 | Awaryjne zasilanie bateryjne minimum 40 minut, w tym 30 min przy maksymalnych nastawieniach. | Tak |  |
| 51 | Uchwyt do zamocowania parownika w systemie Selectatec lub Draeger | Tak |  |
| 52 | Parownik do sevofluranu nie wymagany (opcjonalnie). | Tak |  |
| 53 | Dodatkowy przepływomierz do tlenu | Tak |  |
| 54 | Wapno z indykatorem - minimum 2 opakowania po 5 litra każde | Tak |  |
| 55 | Maska pacjenta: 2 szt. w różnych rozmiarach | Tak |  |

Monitor Anestezjologiczny

| IX. Monitor |
| --- |
| 56 | Ekran typu LCD | Tak |  |
| 57 | Ekran kolorowy, przekątna ekranu min. 10,4 cala | Tak |  |
| 58 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 59 | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych: Minimum 5. Zamawiający wymaga wyświetlania min. 5 krzywych dynamicznych, które są konfigurowane przez użytkownika. | Tak |  |
| 60 | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| 61 | Zasilanie akumulatorowe minimum 2 godz. | Tak |  |
| 62 | Monitor transportowo - stacjonarny - możliwość odłączenia monitora od aparatu, monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | Tak |  |
| 63 | Instalacja monitora na ramieniu, wysięgniku lub na aparacie do znieczulania | Tak |  |
| 64 | Stacja dokująca do monitora ułatwiająca jego szybkie odłączenie i przyłączenie oraz zablokowanie monitora stojącego na stacji. Stacja dokująca wyposażona w min. połączenie elektryczne do monitora. Dopuszcza się bezpośrednie zasilanie elektryczne do monitora. | Tak |  |
| X. Parametry mierzone |
| 65 | Pomiar EKG z mini. 3 odprowadzeń, analiza arytmii w zakresie podstawowym, analiza wybranych krzywych, w komplecie filtr zakłóceń w.cz., przewód EKG, | Tak |  |
| 66 | Częstość oddechów ( respiracja impedancyjna), prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie | Tak |  |
| 67 | Pulsoksymetria dla dorosłych, mierzona metodą zawierającą efektywny algorytm statystycznej obróbki wyników pomiarów. | Tak |  |
| 68 | Pomiar temperatury, w komplecie czujnik temperatury. Nie jest wymagane wyświetlanie różnicy temperatur mierzonej w dwóch różnych punktach. | Tak |  |
| 69 | Kapnografia | Tak |  |
| 70 | Pomiar gazów anestetycznych, pomiar stężenia N20, C02 wdech i wydech, | Tak |  |
| 71 | Rozdzielność trendów (min. 1 min.) | Tak |  |
| 72 | Pomiar zwiotczenia z prezentacją na ekranie monitora funkcji | Tak |  |
|  | życiowych z zestawem startowym. Dopuszczalny oddzielny mały monitor. |  |  |
| 73 | Pomiar czynności mózgowej jako moduł do monitora lub osobne urządzenie z prezentacją na ekranie monitora funkcji życiowych z zestawem startowym i 25 elektrodami dla dorosłych. Warunek graniczny, nie opcjonalny. | Tak |  |
| 74 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną z 2 torów (w komplecie min. 5 szt. przetworników) | Tak |  |
| 75 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (preferowane z układem eliminacji artefaktów), przewód i 3 mankiety: dla dorosłych mały, średni, duży + dodatkowy mankiet dla dzieci | Tak |  |
| 76 | Parametry nastawień pracy aparatu i parametry życiowe powinny mieć opcję rejestracji. | tak |  |
| XI. Alarmy |
| 77 | Ustawienie granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
| 78 | Alarmy z hierarchią ważności | Tak |  |
| 79 | Alarmy optyczne i akustyczne przy przekroczeniu nastawionych granic alarmowych dia wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie  trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.											                																																		                  ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).