Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/214/24/2011

Krosno, dn. 25 lutego 2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą dozowników tlenu nr postępowania EZ/214/24/2011.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin realizacji zamówienia do 27 dni (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy? Określony termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki do wyprodukowania i sprowadzenia urządzeń z zagranicy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli dozownik będzie płynnie regulowany w zakresie przepływu 0-15 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie wymaganej min. pojemności butelek nawilżacza.?

Odpowiedź:

Minimalna pojemność 200 ml.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie wymaganej długości węża elastycznego łączącego wtyk do punktu poboru z dozownikiem

Odpowiedź:

Minimalna długość 100 cm.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dozowników z korpusem wykonanym z twardego poliwęglanu, których waga jest o połowę niższa od tych z korpusem wykonanym z chromowanego mosiądzu? Wspomniane dozowniki są bardziej odporne na uderzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6:

Proszę o scharakteryzowanie gwintowanego przyłącza wyjściowego dozownika do butelki nawilżacza (np. 3/8” lub 9/16”)?

Odpowiedź:

Średnica gwintu 14 mm, skok gwintu 1 mm..

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dozowniki tlenu o wskaźniku rotametrycznym od 0 do 15 l? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8: § 3 pkt. 7 umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na zapis: 
"Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z pracami umożliwiającymi przekazanie towaru do eksploatacji tzn. montaż i uruchomienie dostarczonych urządzeń, odbiór techniczny"? 
Zmiana polega na wykreśleniu "wszelkimi" i wstawieniu "dostarczonych" - ma ona na celu doprecyzowanie zakresu zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie nr 9: § 5 pkt. 1 ppkt. 1, 2, 3 umowy
Ze względu na wysokość wskazanych w umowie kar, która jest niewspółmierna do wartości zamówienia, czy Zamawiający zgodzi się obniżyć kary w następujący sposób: 
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy wskazanej w § 1 za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł), 
2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,1 % wartości umowy wskazanej w § 1 za każdy dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł), 
3)  w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w § 1 (nie mniejszej niż 20 zł.),

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmian w powyższym paragrafie w następujący sposób:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy wskazanej w § 1 za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1 % wartości umowy wskazanej w § 1 za każdy dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy wskazanej w § 1 (nie mniejszej niż 20 zł.),

Pytanie nr 10: § 6 pkt 3 umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na zapis: "za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku Wykonawcy", 
ponieważ sam fakt obciążenia rachunku Zamawiającego nie świadczy o dokonaniu przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony.

Termin składania ofert upływa 04.03.2011r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 04.03.2011r.  o godz. 10:30

Z poważaniem