| Nr. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Oprogramowanie i oprzyrządowanie do nawigacji operacji kręgosłupa - 1 kpl. |  |
| 1 | Aplikacja do nawigowanych operacji chirurgii kręgosłupa na postawie badań diagnostycznych CT i MRI | TAK |  |
| 2 | Odczyt badań pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych zapisujących badania w protokole DICOM 3 min.: CT, CTA, MR, MRA, fMRI, DTI, PET | TAK |  |
| 3 | Moduł importu obrazów MR w protokole DICOM 3 poprzez sieć komputerową i płyty CD-ROM, DVD | TAK |  |
| 4 | Moduł importu obrazów CT w protokole DICOM 3 poprzez sieć komputerową i płyty CD-ROM ,DVD | TAK |  |
| 5 | Funkcja importu dowolnie wyodrębnionego segmentu trójwymiarowego z pełnej rekonstrukcji CT i MR | TAK |  |
| 6 | Automatyczne rozpoznawanie nowego badania obrazowego dostępnego w stacji czytnika płyt i na pamięci typu Flash USB | TAK |  |
| 7 | Automatyczna (nie wymagająca obrysowania struktur anatomicznych) fuzja obrazów diagnostycznych uzyskanych z badań diagnostycznych, co najmniej MR i CT z możliwością korekcji manualnej | TAK |  |
| 8 | Możliwość wizualizacji fuzji więcej niż dwóch serii obrazowych na jednym widoku 2D i 3D | TAK |  |
| 9 | Predefiniowane protokoły operacyjne z możliwością indywidualnej konfiguracji protokołu operacyjnego | TAK |  |
| 10 | Funkcja planowania zabiegu: automatyczna segregacja tkanek, ręczne obrysowanie struktur, zaznaczanie punktów, opis struktur, definiowanie: płaszczyzn, kątów i trajektorii dotarcia do celu, pomiar odległości, objętości, rekonstrukcje 3D | TAK |  |
| 11 | Definiowanie lokalnych układów współrzędnych | TAK |  |
| 12 | Planowanie zabiegu z wykorzystaniem wirtualnych śrub - system otwarty na impalnty różnych producentów - dobór średnic i długości śrub przez operatora | TAK |  |
| 13 | Planowanie położenia maksymalnej liczby 20 szt. wirtualnych śrub | TAK |  |
| 14 | Importowanie i wizualizacja przestrzenna modeli 3D np. implantów | TAK |  |
| 15 | Metody rejestracji pacjenta: metoda punktowa na podstawie zdefiniowanych punktów anatomicznych oraz metoda powierzchniowa - na podstawie wyznaczonej śródoperacyjnie "chmury punktów" | TAK |  |
| 16 | Możliwość prowadzenia zabiegów chirurgicznych z dostępu otwartego i/lub przezskórnego | TAK |  |
| 17 | W pełni autonomiczne sterowanie protokołem chirurgicznym (poruszanie się po menu i zatwierdzanie wyboru) realizowane ze sterylnej strefy pola operacyjnego przez operatora za pomocą dedykowanych aktywnych narzędzi bezprzewodowych. | TAK |  |
| 18 | Wizualizacja pozycji narzędzi (koniec dystalny i oś narzędzia) na tle badania diagnostycznego pacjenta w widoku 2D i 3D | TAK |  |
| 19 | Różne tryby wizualizacji rzutni dwu- i trójwymiarowych: multiplanarna, zorientowana na zdefiniowany cel, zorientowana na oś narzędzia, zorientowana na śruby wirtualne, endoskopowa, ... | TAK |  |
| 20 | Dedykowane narzędzia (wskaźniki i transmitery) wykonane w technologii aktywnej bezprzewodowej w tym min.: szydło, sonda szypułki prostej, sonda szypułki piersiowej, transmiter, transmiter kręgosłupowy. | TAK/PODAĆ |  |
| 21 | Zestaw narzędzi dedykowanych do systemu w tym min.: klamra na wyrostek kolczysty, zacisk kręgosłupowy, pin rewizyjny, śrubokręty. | TAK/PODAĆ |  |
| 22 | Dedykowane kalibratory wykonane w technologii aktywnej bezprzewodowej do rejestracji narzędzi konwencjonalnych: rejestracja zakończenia dystalnego narzędzi zakrzywionych oraz rejestracja zakończenia dystalnego osi narzędzi prostych | TAK |  |
| 23 | Możliwość zarejestrowania min. 5 narzędzi dedykowanych i konwencjonalnych i używania ich w dowolnym momencie trwania zabiegu | TAK |  |
| 24 | Śródoperacyjne planowanie i modyfikacja wirtualnych śrub | TAK |  |
| 25 | Funkcja ostrzeżenia przed zbliżaniem się aktywnego narzędzia w polu operacyjnym do punktu szczególnego zainteresowania, programowanie marginesu bezpieczeństwa w zakresie co najmniej 1-5 mm | TAK |  |
| 26 | Kaseta sterylizacyjna na wszystkie autoklawowalne elementy zestawu | TAK |  |
| 27 | Użycie stacji roboczej systemu nawigacji jako stacji podglądu badań diagnostycznych do procedur nienawigacyjnych | TAK |  |
| 28 | Opcja aplikacji umożliwiająca automatyczną śródoperacyjną rejestrację pacjenta z wykorzystaniem aparatu RTG z ramieniem C-3D | TAK |  |
| 29 | Opcjonalna stacja planowania – komputer dedykowany do planowania zabiegów nawigowanych kręgosłupa | TAK |  |
| II | System uciskowy do operacji w niedokrwieniu |  |  |
| 1 | System uciskowy służący do przejściowego zablokowania lub zmniejszenia przepływu krwi w kończynie pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego na tej kończynie. – 2szt | TAK |  |
| 2 | System dwukanałowy umożliwiający pracę z mankietami dwukanałowymi oraz na dwóch kończynach w jednym czasie | TAK |  |
| 3 | Niezależne sterowanie bydwoma kanałami | TAK |  |
| 4 | Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 5 | Wbudowany akumulator NiMH umożliwiający pracę bez zasilania,oraz pracę z podłączeniem do prądu | TAK |  |
| 6 | Praca na akumulatorze min 4 godziny | TAK/ PODAĆ |  |
| 7 | Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i nadnapięciowe | TAK |  |
| 8 | Wyświetlanie czasu napełnienia w zakresie min od 1-240 minut, wyświetlacz numeryczny | TAK/ PODAĆ |  |
| 9 | Wartość regulacji ciśnienia w zakresie min. 100-400mmHg, prezentowane na wyświetlaczu numerycznym i graficznym | TAK/ PODAĆ |  |
| 10 | Wbudowany alarm po przekroczeniu zadanego ciśnienia i po przekroczeniu nastawionego czasu zabiegu | TAK |  |
| 11 | Możliwość stosowania mankietów jedno i wielorazowych w różnych rozmiarach | TAK |  |
| 12 | Możliwość stosowania mankietów jedno i dwukomorowych w różnych rozmiarach | TAK |  |
| 13 | Możliwośc stosowania drenów przedłużających miedzy urządzeniem a mankietami | TAK |  |
| 14 | Mankiet wielorazowy jednokomorowy do wyboru z katalogu – 10szt | TAK |  |
| 15 | Mankiet wielorazowy dwukomorowy do wyboru z katalogu – 4szt | TAK |  |
| 16 | Dren przedłużający między urządzeniem a mankietem długości mni, 3m – 4szt | TAK |  |
| 17 | Drukarka raportów pompy uciskowej- 2szt | TAK |  |
| 18 | Drukowanie raportów na etykiecie samoprzylepnej bezpośrednio z drukarki podłączonej do pompy uciskowej | TAK |  |
| 19 | Drukowanie wartości całkowitego czasu napełnienia mankietu oraz aktywność mankietu i wartość ciśnienia napełnienia mankietu | TAK |  |
| 20 | Pompa wraz z drukarką umieszczone na ruchomym stojaku z koszykiem na mankiet | TAK |  |