Pakiet nr 6

| Kardiomonitor transportowy - |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Kardiomonitor transportowy - | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

Kardiomonitor transportowy  - monitor funkcji życiowych - 1  szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowego kardiomonitora transportowego wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

| Lp | PARAMETR/WARUNEK | Wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
|  | Model / Typ | Podać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2010 | Podać |  |  |
| I. Certyfikaty jakości |
|  | Certyfikat lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (podać nr certyfikatu lub zgłoszenia) | TAK |  |  |
|  | Świadectwo CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię świadectwa | TAK |  |  |
|  | Serwis autoryzowany lub wskazany przez Wykonawcę | TAK |  |  |
| II. Parametry ogólne |
|  | Instrukcja obsługi oryginalna w języku polskim min. 2 egzemplarze oraz na CD | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu + min. 2 osoby z sekcji technicznej | TAK |  |  |
|  | Monitor przenośny przeznaczony do użytku w obiektach szpitalnych, oddziałach pomocy doraźnej, do pracy stacjonarnej i podczas transportu. Monitor odporny na wstrząsy i wibracje, o małych wymiarach, lekki i bezpieczny od strony konstrukcyjnej. Monitor w wykonaniu elektrycznym klasy II, z podwójną izolacją, nie posiadający żadnych złączy ekwipotencjalnych | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 220V, 50 Hz lub poprzez zewnętrzny zasilacz 220 V, 50 Hz I klasa izolacji – Napięcie wyjściowe 12 V do 28 V maksimum 25 W Zasilany również z przyłącza samochodowego (dostępność połączenia przewodem). Zasilany również bateryjnie | TAK |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne – akumulator o pojemności min. 5,4 Ah | Tak, podać |  |  |
|  | Czas pracy na baterii przy wszystkich monitorowanych parametrach min 3 godziny. Czas ładowania akumulatora max. 6 godzin - przy wyłączonym monitorowaniu oraz max 8 godzin - przy włączonym monitorowaniu. | Tak, podać |  |  |
|  | Odporność na wstrząsy, uderzenia, upadek - Odporność na wstrząsy - przeciążenia do 50g.- Odporność na wibracje - spełnia normę RTCA DO-160D w kategorii C. | Tak, podać atesty |  |  |
|  | Budowa kompaktowa - Monitor o zwartej obudowie i łatwy do przenoszenia . Wymiary: wysokość max. 28.8 cm; szerokość max. 24.4 cm; głębokość max. 19.7 cm. | TAK |  |  |
|  | Graficzny ekran kolorowy typu TFT (Thin Film Transistor) lub LCD z aktywną matrycą o przekątnej min. 8.4” i rozdzielczości VGA (min. 640 x 480 punktów wielkość plamki max 0.27 mm/punkt ; kontrast 150:1, typowa luninancja 200 cd/m2). Kąt widzenia min. 40° w pionie, min. 60° w poziomie, przy kontraście większym niż 10:1. Każda mierzony parametr wyróżniony własnym kolorem - wartości numeryczne w tym samym kolorze co krzywe dynamiczne. Dotykowe sterowanie pracą monitora za pomocą wyświetlanych na ekranie przycisków Jednoczesne wyświetlanie czterech krzywych dynamicznych. Możliwość pracy w trybie demonstracyjnym. | TAK |  |  |
|  | Ciężar kompletnego urządzenia – max 6.3 kg | TAK |  |  |
|  | Aparat ma posiadać zabezpieczenia przed impulsami defibrylacji i przed zakłóceniami elektrochirurgicznymi; każdy kanał pomiarowy zaopatrzony w układ tłumienia zakłóceń elektrochirurgicznych. Filtr sieciowy 50Hz. Wybór pasma pomiarowego EKG. Ponadto opisane w sekcjach dotyczących pomiaru NIBP oraz SpO2, opatentowane programy eliminujące zakłócenia powstałe podczas transportu lub u pobudliwych pacjentów. | TAK, podać wszystkie |  |  |
|  | Monitorowanie dorosłych i dzieci. Wyposażony w oprogramowanie trybu pracy w zależności od wieku pacjenta: (1) tryb noworodkowy – od 0 do 44 tygodnia; (2) pediatryczny – od 44 tygodnia do 9 roku; (3) dla dorosłych – powyżej 9 roku. Fabryczne ustawienia pomiarowe dla każdego trybu pracy, lecz operator może w każdym trybie pracy Operator może w każdym trybie pracy zapamiętać swój profil i zaprogramować monitor tak aby po ponownym włączeniu automatycznie ustawił się w pożądanym trybie pracy z ustawieniami fabrycznymi albo w zapamiętanym profilu użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt umożliwiający mocowanie do łóżka i noszy. Możliwość zamocowania na ścianie i stojaku itp. Uchwyty umożliwiają natychmiastowe zdjęcie monitora | TAK |  |  |
| II EKG |
|  | Minimum 3 odprowadzenia - Pomiar odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF i V. Pasmo pomiarowe regulowane dla każdego trybu pracy (noworodki, dzieci, dorośli), przy maksymalnym zakresie od 0.05 Hz do 120 Hz. Pomiar tętna w zakresie od 25 do 300 na minutę, z dokładnością ±3 uderzenia serca / min. lub 3%. Trzy prędkości kreślenia wykresu: 12.5 / 25 / 50 mm/sek. Możliwość zatrzymania wybranego fragmentu wykresu. Wyjście sygnału synchronizacji dla defibrylatora.. | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu - Dla każdego odprowadzenia sygnalizacja braku kontaktu elektrod - ze wskazaniem odprowadzenia. | TAK |  |  |
|  | Regulacja głośności QRS - Regulacja głośności tonu na min. trzech poziomach. | Tak, podać zakres |  |  |
|  | Wykrywanie zespołów QRS - Dla pracy w trybach dla dorosłych i dzieci: od 0.22 do 5.0 mV, przy czasie trwania od 70 do 120 ms; dla noworodków: 0.1 do 5.0 mV, przy czasie trwania od 40 do 120 ms. | Tak, podać zakres |  |  |
|  | Wzmocnienie sygnału w cm/Mv - Regulacja wzmocnienia na poziomach: co najmniej 4 / 2 / 1 / 0.5 / 0.2 mv/cm | TAK, Podać |  |  |
|  | Wykrywanie impulsów wszczepionego stymulatora - Wykrywania dla impulsów o czasie trwania 0.1ms przy amplitudzie od ±3mV do ±700mV, oraz czasie trwania od 0.2ms do 2ms przy amplitudzie od ±2mV do ±700mV. | TAK |  |  |
| III - NIBP |
|  | Pomiar NIBP nie gorszy niż ± 3 mmHg. Pomiar metodą oscylometryczną – napompowany rękaw zaburza laminarny przepływ krwi w arterii, powodując jej oscylacyjne drgania; ciśnienie w rękawie obniżane skokowo; mierzona amplituda i częstość oscylacji. Eliminacja zakłóceń poprzez synchronizację pomiaru NIBP do pomiaru EKG. Wyposażony w system SmartcufTM zapewniający wielokrotnie mniejszy procentowy błąd i odchylenie standardowe pomiaru niż konkurencyjne systemy, przy podobnym lub mniejszym czasie trwania pomiaru. Możliwość pomiaru NIBP bez programu SmartcufTM, gdy pacjent nie ma monitorowanego EKG, z zachowaniem dokładności pomiaru jest na wysokim poziomie Aparat wyposażony w zawór bezpieczeństwa, który otwiera się przy krytycznym ciśnieniu – odpowiednio dla trybów pracy: 141 / 200 / 280 (mmHg) Typowy czas pomiaru od 30 do 45 sekund. Mankiety wielorazowego użytku w 6 rozmiarach: 8-13/12-19/17-25/23-33/31-40/38-50 (cm). Mankiety jednorazowego użytku dla noworodków w pięciu rozmiarach: 3-6/4-8/6-11/7-13/8-15 (cm) oraz niemowlaków (8-13 cm). | TAK, Podać |  |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie od 30 do 220 na minutę. | Tak, podać zakres |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowe, rozkurczowe, średnie - Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: 25-120, noworodki / 30-160, dzieci / 30-260, dorośli (mmHg). Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: 10-105, noworodki / 15-130, dzieci / 20 – 235, dorośli (mmHg). Wartości średnie mierzone adekwatnie do wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia. | Tak, podać zakresy |  |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny z programowanym interwałem, co najmniej co 30 sekund, albo co 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 30 i 60 minut. Możliwość automatycznego ponowienia pomiaru po czasie nie krótszym niż 2 sekundy, przez okres 5 minut (opcja turbocuf). | Tak, podać przerwy |  |  |
| IV - TEMPERATURA |
|  | Minimum jeden kanał pomiarowy - Jednoczesny pomiar temperatury z dwóch kanałów, przy monitorowaniu innych parametrów. Zakres od min. 30 do 50 0C, z dokładnością 0.10C (od 10 do 50 0C) i 0.2 0C (od 0 do 100C ). Pomiar różnicy temperatur pomiędzy kanałami. | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury skórnej i głębokiej - Czujniki powierzchniowe, przełykowe i rektalne, dla dorosłych i dla dzieci. | TAK |  |  |
| V PULSOKSYMETRIA |
|  | Zapis numeryczny i falowy -, Przy pomiarze absorpcji promieniowania w hemoglobinie , w czerwieni i podczerwieni. Pomiar w zakresie od 0 do 100%. Zapis numeryczny i falowy z możliwością synchronizacji , pomiarem EKG w celu eliminacji zewnętrznych zakłóceń (funkcja C-LOCK). Pomiar tętna w zakresie od 25 do 250 na minutę i dokładnością ±3 uderzenia serca / min. lub 3%. Regulacja czasu trwania pomiaru w celu eliminacji zakłóceń: 2-3 / 5-7 / 10-15 sekund. Pełen asortyment czujników wielorazowego i jednorazowego użytku, dla niemowląt, dzieci i dorosłych. | TAK |  |  |
|  | Dokładność pomiaru - Dokładność ±3 cyfry w zakresie od 50 do 100 % (±2 cyfry w trybie dla dorosłych i zakresie od 70 do 100%). | TAK, Podać |  |  |
| VI CIŚNIENIE INWAZYJNE |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia: od -30 do 300 mmHg. Zerowanie układu pomiarowego w zakresie ± 200 mmHg. Cyfrowo filtrowane pasmo pomiarowe, w zakresie od DC do 20Hz. Pomiar ciśnienia P1, P2, ART, PA, CVP, ICP, oraz UA i UV dla noworodków ; skurczowego, rozkurczowego i średniego (do wyboru przez Użytkownika). Możliwość stosowania tensometrycznych czujników mostkowych różnych producentów, o czułości 5 µV/ V/ mmHg : Medex - MX950/MX860; Abbot - Transpac II/III/IV; Baxter – serii 33 i serii 44; Cobe – CDXIII/CDXpress; Sims R0001/T6003/T6000; Ohmeda – DTX/DTX+; Utah – Deltran II 6199/DTP200. | TAK, Podać |  |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna: od 25 do 250 / min. | TAK, Podać |  |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±2 mmHg lub 2%. | TAK, Podać |  |  |
| VII. KAPNOMETRIA |
|  | Pomiar ze strumienia bocznego w zakresie dla ETCO2: 0-99 mmHg / 0-13.2 kPa / 0-23.1 %. Zakres dla INCO2: 8-25 mmHg / 1.1-5 kPa / 1.1-5 %. Możliwość wybory jednostek pomiarowych (mmHg / kPa / %), prędkość przesuwu wykresu falowego (3.13/6.25/12.5 mm/sek.) i czas pomiaru: 15/30/45 sekund. Możliwość ustawienia kompensacji pomiaru (wyłączona / przy O2 >50% / przy N2O >50%). Układ pomiarowy nie wymagający dodatkowej kalibracji. Częstość oddechu wyświetlana numerycznie i, jeśli pomiar CO2 jest wyłączony, może być mierzona metoda impedancyjną (w opcji). Zakres respiracji dla dorosłych i dzieci: bezdech, oraz 2 –150 /min.; dla noworodków: bezdech, oraz 3 – 150 /min. Dokładność pomiaru 1 oddech/ min. lub 5%. Programowanie opóźnienia alarmu dla bezdechu u dorosłych i dzieci - 6.0, 10,15, 20,25, 30 sek.; dla noworodków do 20 sek. Automatyczna rejestracja w postaci wydruku (drukarka w opcji) przy alarmie dla bezdechu i po jednej minucie trwania bezdechu. Dokładność reakcji dla alarmu przy bezdechu wynosi 2 sekundy. Automatyczna kompensacja ciśnienia barometrycznego przy pomiarze w zakresie od 817 do 429 mmHg (-610 do 4572 m). Numeryczne przedstawienie wielkości ciśnienia barometrycznego w mmHg / kPa / % (wybór), z dokładnością ±3 mmHg lub 2.5%. Czas do rozpoczęcia pomiaru powinien wynosić max. 30 sekund; a do odpowiedzi układu pomiarowego 1.12 sek.; czas narastania odpowiedzi około 240 ms (od 10% do 90% amplitudy przy skokowej zmianie mierzonej wielkości i przepływie powietrza w adapterze 175ml/min.). W związku z tym całkowity czas odpowiedzi układu pomiarowego (opóźnienie i narastanie) powinien wynieść około 1.4 sek. | Tak |  |  |
|  | Komora pomiarowa zlokalizowana wewnątrz monitora, a zasysanie powietrza poprzez filtr eliminujący parę wodną. Pomiar optyczny odbywa się w zakresie podczerwieni. Cykl pomiarowy trwa nie więcej niż 30ms z uwzględnieniem temperatury komory pomiarowej i stałych kalibracyjnych możliwe jest wyliczenie przez mikroprocesor zawartości dwutlenku węgla. | Tak, Podać opis |  |  |
|  | Zapis numeryczny i falowy – Wyświetlanie na ekranie wartości numeryczne pomiaru ETCO2 i pomiaru INCO2, jeśli ten ostatni przekroczy próg alarmowy. Możliwość wyświetlenia wykresu pomiaru przy wykorzystaniu ręcznego albo automatycznego skalowania. | Tak |  |  |
|  | Pomiar CO2 wdech i wydech- ETCO2 oraz INCO2 | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru - Dokładność pomiaru ±3 mmHg, w zakresie 0-30 mmHg i ±10%, w zakresie 31-99 mmHg. Błąd pomiaru związany ze zmianą wysokości na której wykonywany jest pomiar ma wynieść ±0.4%/304m. | Tak, Podać |  |  |
| VIII INNE |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane na ekranie monitora, z wyróżnieniem kolorem czerwonym wartości wykraczających poza granicę alarmu. Trendy dla NIBP, IBP,T1, T2, ΔT, HR, SpO2, ETCO2, INCO2, częstości oddechu. 128 odczytów pomiaru NIBP oraz pomiar co 2 min. pozostałych innych parametrów, przez okres 5 godzin. | TAK |  |  |
|  | Alarmy dla wszystkich monitorowanych parametrów sygnalizowane tonem akustycznym o trzystopniowej regulacji głośności, a na wyświetlaczu migającym, w kolorze czerwonym, wskaźnikiem przekroczonej wartości. Alarm dla bezdechu sygnalizowany tonem o czasie trwania 1 sek. i czasie przerwy 1 sek. Ponadto możliwość podłączenia zewnętrznego źródła sygnału alarmowego (opcja Nurse Call) – wyjście przekaźnika: maksymalne napięcie przełączane - 30V, maksymalny prąd przełączany - 1A. W tabeli trendów wielkości pomiarowe wykraczające poza granice alarmu wyróżnione czerwonym kolorem. Możliwość zawieszenia alarmu na 90 sekund. Możliwość wyłączenia alarmu (z wyjątkiem alarmu dla bezdechu). Ostrzegawcza sygnalizacja zawieszenia (kolor żółty) albo wyłączenia alarmu (kolor czerwony). | TAK |  |  |
|  | Możliwość indywidualnego ustawiania alarmów - Ręczne albo automatyczne ustawianie granic alarmów dla każdego monitorowanego parametru . | TAK |  |  |
|  | Wykaz jednostek służby zdrowia posiadających oferowany model urządzenia - W załączeniu. | PODAĆ |  |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					     ……….....................................

/miejscowość, data/      											    /podpis osoby upoważnionej/