Pakiet nr II									        Załącznik nr 2.2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Respirator transportowy – 6 szt.

Cena za respirator transportowy  – 1 szt.:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Wymagania techniczne | Wymagania graniczne | TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ogólne |  |
| 1. | Respirator transportowy dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg | TAK |  |
| 2. | Respirator zaopatrzony w wygodny uchwyt transportowy | TAK |  |
| 3. | Respirator o napędzie elektrycznym | TAK |  |
| 4. | Zasilanie energią elektryczną 220V (10%, 50 Hz | TAK |  |
| 5. | Wewnętrzne, elektryczne zasilanie bateryjne respiratora na min. 9 godzin | TAK |  |
| 6. | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego | TAK 2,4 ( 6,1 atm. |  |
| 7. | Zasilanie w sprężone powietrze z wewnętrznego, integralnego kompresora | TAK |  |
| 8. | Waga do 8 kg | TAK |  |
| II. | Typy i tryby wentylacji |  |
| 1. | Wentylacja objętościowo - kontrolowana | TAK |  |
| 2. | Wentylacja ciśnieniowo - kontrolowana | TAK |  |
| 3. | SIMV | TAK |  |
| 4. | A/CMV | TAK |  |
| 5. | Wentylacja nieinwazyjna | TAK |  |
| 6. | Wentylacji bezdechu | TAK |  |
| 7. | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
| 8. | Wentylacja manualna | TAK |  |
| 9. | PEEP/CPAP | TAK |  |
| 10. | PSV -wspomaganie ciśnieniowe oddechu spontanicznego | TAK |  |
| III. | Parametry regulowane |  |
| 1. | Objętości oddechowa VT | TAK 100 ( 2000 ml |  |
| 2. | Częstość oddechów | TAK 1 ( 99 odd/min. |  |
| 3. | Przepływ | TAK 6 ( 100 l/min. |  |
| 4. | Czas wdechu | TAK 0.1 ( 3 sek. |  |
| 5. | Stosunek wdechu do wydechu I:E | TAK 1:99 ( 3:1 |  |
| 6. | PEEP / CPAP | TAK 0 ( 30 cmH2O |  |
| 7. | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem | TAK -9,9 ( 0 cmH2O |  |
| 8. | Synchroniczny mikser powietrza/tlenu z płynną regulacją | TAK 21 ( 100% |  |
| IV. | Alarmy |  |
| 1. | Niskie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 2. | Wysokie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 3. | Niskie ciśnienie bazowe | TAK |  |
| 4. | Wysokie ciśnienie bazowe | TAK |  |
| 5. | Niska wentylacja minutowa | TAK |  |
| 6. | Wysoka wentylacja minutowa | TAK |  |
| 7. | Bezdech | TAK |  |
| 8. | Przejście z zasilania sieciowego na bateryjne | TAK |  |
| 9. | Niski stan naładowania baterii | TAK |  |
| 10. | Bateria wewnętrzna wyczerpana | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyciszenia alarmu dźwiękowego na min. 60 sekund | TAK |  |
| V. | Parametry wyświetlane i monitorowane przez respirator |  |
| 1. | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 2. | Wentylacja minutowa | TAK |  |
| 3. | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 4. | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 5. | Ciśnienie bazowe | TAK |  |
| 6. | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
| 7. | Stosunek czasu wdechu do czasu wydechu ( I:E ) | TAK |  |
| 8. | Poziom naładowania baterii | TAK |  |
| VI. | Inne wymagania |  |
| 1. | Niskie koszty eksploatacji, brak zewnętrznych czujników przepływu | TAK |  |
| 2. | Zabezpieczenie przed zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 3. | Pomiar ciśnienia przy użyci linii proksymalnej | TAK |  |
| 4. | Kompletny układ oddechowy wielorazowy dla dorosłych | TAK |  |
| 5. | Funkcja auto testu po włączeniu | TAK |  |
| 6. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 7. | Podstawa jezdna dla respiratora z min. dwoma hamulcami | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi 
i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                               ..............................................................                                                                                                                                               								 (podpis osoby uprawnionej do 								       reprezentowania firmy na zewnątrz)