Załącznik nr 2

Szczegółowy opis warunków zamówienia

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planowane usługi konserwacyjne (przeglądy techniczne) – zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu GE BrightSpeed 16 Elite. Wykonywanie przeglądów technicznych w ilości wymaganej i obejmujących czynności przewidziane przez producenta aparatu – termin przeglądów po ustaleniu z użytkownikiem aparatu, lub harmonogram przeglądów zostanie określony po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 2 | Praca inżynierów serwisowych Wykonawcy– robocizna wraz z dojazdami. W cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika. Inżynierowie serwisowi muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. | TAK |  |
| 3 | Wymiana części zamiennych w przypadku ich awarii bez ograniczeń – z wyjątkiem lampy RTG opisanej w osobnym punkcie. Oryginalne części zamienne zalecane przez producenta tomografu komputerowego. | TAK |  |
| 4 | Wymiana lampy RTG (lamp RTG ) w trakcie trwania umowy serwisowej w przypadku jej zużycia lub awarii. Oryginalna i zalecana przez producenta do tomografu komputerowego GE BrightSpeed 16 Elite lampa RTG. | TAK, Podać typ lampy |  |
| 5 | Czas przybycia serwisu od zgłoszenia awarii - do 24 godzin | TAK |  |
| 6 | Zdalne diagnozowanie uszkodzeń poprzez sieć komputerową oraz naprawy oprogramowania. | TAK |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu w zakresie zdalnej diagnostyki od zgłoszenia awarii – do 2 godzin. | TAK |  |
| 8 | Udostępnienie/uruchomienie funkcji umożliwiającej podgląd ilości wykonywanych badań oraz harmonogramu i wykonania prac dotyczących TK poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera (login, hasło) i sporządzanie szczegółowych raportów w formacie PDF. | TAK |  |
| 9 | Udostępnienie/uruchomienie funkcji umożliwiającej natychmiastowe wezwanie pracowników serwisu do wykonania prac naprawczych, diagnostycznych oraz zdalnych diagnostycznych poprzez sieć VPN. Funkcja uruchamiana za pomocą jednego przycisku na konsoli operatorskiej TK. | TAK |  |
| 10 | Stałe wsparcie aplikacyjne w przypadku problemów z obsługą systemu oraz minimum 2 dni szkoleń aplikacyjnych w zakresie tomografii komputerowej w miejscu zainstalowania tomografu komputerowego. | TAK |  |
| 11 | 1. testy akceptacyjne po wymianie lampy, 2. testy specjalistyczne 1 x rok, 3. testy bezpieczeństwa energetycznego 1 x rok oraz po każdej naprawie, zgodnie z PN EN 62 353, wykonywane testerem z aktualnym na dzień badania certyfikatem. | TAK |  |
| 12 | Instalacja i uruchomienie oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania jonizującego generowanego przez lampę RTG w trakcie badań tomograficznych, posiadającego następujące funkcje: Przeglądanie historii dawki w rozbiciu na pacjentów, regiony anatomiczne oraz rodzaje badań RTG, Integracja następujących analiz statystycznych: analiza badań z wysokim poziomem dawki; analiza w rozbiciu na urządzenia, operatorów lub protokoły; Ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki wysyłane w czasie rzeczywistym na adresy poczty elektronicznej wpisane na listę mailingową oprogramowania. Generowanie zautomatyzowanych raportów miesięcznych wysyłanych pocztą elektroniczną. Użytkowanie oprogramowania dostępne jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową na każdym komputerze podłączonym do serwera szpitalnego. Instalacja oprogramowania na serwerze szpitalnym (należącym do Zamawiającego) wraz z podłączeniem oprogramowania z tomografem komputerowym GE BrightSpeed 16 Elite w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie świadczył usługi serwisowe oprogramowania do zarządzania informacją o dawce. | TAK |  |

dnia ...............                                                                 		  ..............................................................                                                                                                                                               								       (podpis osoby uprawnionej do 									   reprezentowania firmy na zewnątrz)