Last saved by: zamowienia

Pakiet 1
  Zapotrzebowanie na rękawy foliowo-papierowe
L.P. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena j.netto | Stawka Vat % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy
1 | Rękawy foliowo – papierowe płaskie | Rolka | | | | | | |
2 | 75mmx200m | Rolka | 30 | | | | | |
3 | 100mmx200m | Rolka | 40 | | | | | |
4 | 120mmx200m | Rolka | 36 | | | | | |
5 | 150mmx200m | Rolka | 25 | | | | | |
6 | 200mmx200m | Rolka | 20 | | | | | |
7 | 250mmx200m | Rolka | 15 | | | | | |
8 | 300mmx200m | Rolka | 15 | | | | | |
9 | | | | | | | | |
10 | 400mmx200m | Rolka | 15 | | | | | |
11 | Rękawy foliowo – papierowe z fałdą | Rolka | | | | | | |
12 | 75mmx30mmx100m | Rolka | 75 | | | | | |
13 | 100mmx40mmx100m | Rolka | 130 | | | | | |
14 | 150mmx50mmx100m | Rolka | 75 | | | | | |
15 | 200mmx50mmx100m | Rolka | 30 | | | | | |
16 | 250mmx60mmx100m | Rolka | 30 | | | | | |
17 | 300mmx60mmx100m | Rolka | 40 | | | | | |
18 | 400mmx80mmx66m | Rolka | 15 | | | | | |
19 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek w postaci arkusza, opakowanie 250 szt | | 6 | | | | | |
20 | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony 1000mm x 1000mm | arkusz | 15 000 | | | | | |
21 | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony 750mm x 750mm | arkusz | 40 000 | | | | | |
Suma | | |

Dotyczy pozycji  20 - 21
 Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało - zielony o gramaturze min. 60g/m2, karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, 

Dotyczy pozycji 2-18
•	gramatura papieru 70 g/m² 
•	grubość folii 52µm 
•	folia 6-warstowa zgrzew fabryczny 3-kanałowy, 
•	wskaźniki sterylizacji S/EO/ F  umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim
•	kierunek otwierania umieszczony na papierze od  strony folii na linii zgrzewu fabrycznego piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku
•	każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in.  informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego
•	oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,4,5 na linii zgrzewu fabrycznego, 
•	znak CE umieszczony tylko na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim, 

Pakiet 2
Zapotrzebowanie na testy kontroli mycia i sterylizacji
L.P. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena netto | Stawka Vat % | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy
1 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy kl IV do pary wodnej, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, op. 500 szt. | sztuk | 70 000 | | | | | |
2 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl V do pary wodnej z przesuwną substancją wskaźnikową z wyraźnie zaznaczonym oknem pozytywnym op. 1000 szt | sztuk | 15 000 | | | | | |
3 | przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz do testów bowie dicka  z wbudowaną wężownicą o dł 1,5 m i średnicy 1mm | sztuk | 3 | | | | | |
4 | Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. W komplecie inkubator z panelem LCD oraz drukarką. Ilość testów  400 sztuk. | kpl | 1 | | | | | |
5 | Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej | sztuk | 200 | | | | | |
6 | Test paskowy bowie dick z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych | sztuk | 2000 | | | | | |
7 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej 19mm x 55m | sztuk | 250 | | | | | |
8 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika 25mm x 55m | sztuk | 350 | | | | | |
9 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy kl. IV do tlenku etylenu, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, op. 500szt | sztuk | 10000 | | | | | |
10 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl. V do tlenku etylenu, opakowanie 100 szt | sztuk | 100 | | | | | |
11 | Ampułkowy test biologiczny do tlenku etylenu, odczyt po 48 godz. Op. 100 szt | sztuk | 200 | | | | | |
12 | Test kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej 93*C/5min | sztuk | 500 | | | | | |
13 | Jednorazowy gotowy do użycia test kontroli skuteczności mycia, substancja wskaźnikowa kompatybilna ze składem krwi umieszczona na metalowej płytce, w komplecie uchwyt symulujący powierzchnię trudnodostępną, opakowanie 100 szt | Op. | 10 | | | | | |
14 | Jednorazowy gotowy do użycia test kontroli skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych, substancja wskaźnikowa kompatybilna ze składem krwi umieszczona na metalowej płytce, w komplecie uchwyt symulujący powierzchnię trudnodostępną, opakowanie 100 szt | Op. | 2 | | | | | |
15 | Siatka z zamykaną pokrywą gęsto tkana 2mm w rozmiarze80x80x80mm | sztuka | 2 | | | | | |
16 | Siatka z zamykaną pokrywą gęsto tkana 2mm w rozmiarze100x100x100mm | sztuka | 1 | | | | | |
Suma | | |