Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą jednorazowych sterylnych nożyczek wraz z bezpłatną dzierżawą urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 35 cm, średnica ramienia 5,5 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość branszy 16 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 20 cm, średnica ramienia 9,7 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy narzędzia: jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej; drugi „zamykanie” z wykorzystaniem tylko energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość branszy 20 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie; uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Dzierżawa urządzenia do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek o następujących parametrach:

| Parametry | Wymagane | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek, integrujące energię ultradźwiękową i bipolarną w obrębie jednej końcówki roboczej. Do użytku w zabiegach laparoskopowych i otwartych, automatycznie rozpoznający rodzaj narzędzia i dostosowujący parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym | TAK |  |
| Częstotliwość pracy generatora ultradźwiękowego – 47 kHz | TAK |  |
| Funkcja umożliwiająca uruchamianie zaworu wymiany dymu w odpowiednim insuflatorze | TAK |  |
| Współpraca z jednorazowymi narzędziami integrującymi energię ultradźwiękową i bipolarną w jednej końcówce roboczej, pozwalającymi na symultaniczne zamykanie i cięcie naczyń, dzięki jednoczesnemu oddziaływaniu energii bipolarnej i ultradźwiękowej | TAK |  |
| Aktywacja trybu pracy narzędzia jednorazowego za pomocą przełącznika nożnego lub przycisków w uchwycie narzędzia. Niezależne tryby pracy narzędzia: „zamykanie i cięcie” i „zamykanie” | TAK |  |
| System wyposażony w moduł do zamykania naczyń o średnicy do 7 mm włącznie | TAK |  |
| W trybie pracy „zamykanie” – funkcja ciągłego pomiaru rezystancji koagulowanej tkanki z sygnalizacją akustyczną zakończenia procesu | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w panel dotykowy LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy | TAK |  |
| Możliwość zapisu paramerów pracy dla różnych użytkowników i procedur | TAK |  |
| Funkcja testu bezpieczeństwa podłączonej sondy ultradźwiękowej | TAK |  |
| Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające | TAK |  |
| Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego | TAK |  |
| Moc cięcia monopolarnego max. 300 W | TAK |  |
| Moc koagulacji monopolarnej max. 200 W | TAK |  |
| Moc koagulacji bipolarnej max. 120W | TAK |  |
| Koagulacja typu sprawy max. 120 W | TAK |  |
| Częstotliwość prądu: 430 kHz +/- 20% | TAK |  |
| Czas osiągania gotowości systemu do pracy – do 3 sekund | TAK |  |
| Minimalna nastawa do koagulacji monopolarnej – 5W | TAK |  |
| Monimalna nastawa dla cięcia monopolarnego – 10 W | TAK |  |
| Zmiana nastaw w zakresie min. 50 W – co 1 W, powyżej 50 – co 5 W, powyżej 100 W – co 10 W | TAK |  |
| Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym | TAK |  |
| Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: koagulacja max. 200 W, cięcie max. 320W | TAK |  |
| Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku | TAK |  |
| Gniazda umożliwiające podłączenie końcówek typów: Monopolarne – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. zewn. 8mm standard Erbe, Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odl 28,8mm standard Valleylab, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe | TAK |  |
| Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego | TAK |  |
| Gniazdo do podłączenia elektrod pacjenta, z możliwością podłączania elektrod wielorazowych i jednorazowych | TAK |  |
| System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta | TAK |  |
| Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min 30 użytkowników | TAK |  |
| Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | TAK |  |
| Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik piezoelektryczny. System bipolarno-ultradźwiękowy. | TAK |  |
| Wózek kompatybilny z generatorem | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................