Pakiet 1
  Zapotrzebowanie na rękawy foliowo-papierowe
L.P.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena j.netto	Stawka Vat %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, nazwa, nr katalogowy	
1	Rękawy foliowo – papierowe płaskie	Rolka								
2	75mmx200m	Rolka	30							
3	100mmx200m	Rolka	30							
4	120mmx200m	Rolka	25							
5	150mmx200m	Rolka	20							
6	200mmx200m	Rolka	15							
7	250mmx200m	Rolka	10							
8	300mmx200m	Rolka	10							
9	400mmx200m	Rolka	10							
10	Rękawy foliowo – papierowe z fałdą	Rolka								
11	75mmx30mmx100m	Rolka	75							
12	100mmx40mmx100m	Rolka	70							
13	150mmx50mmx100m	Rolka	50							
14	200mmx50mmx100m	Rolka	20							
15	250mmx60mmx100m	Rolka	20							
16	300mmx60mmx100m	Rolka	10							
17	400mmx80mmx66m	Rolka	7							

Suma

Dotyczy pozycji 2-17
•	gramatura papieru 70 g/m² 
•	grubość folii 52µm 
•	folia 6-warstowa zgrzew fabryczny 3-kanałowy, 
•	wskaźniki sterylizacji S/EO/ F  umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim
•	kierunek otwierania umieszczony na papierze od  strony folii na linii zgrzewu fabrycznego piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku
•	każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in.  informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego
•	oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,4,5 na linii zgrzewu fabrycznego, 
•	znak CE umieszczony tylko na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim, 

Pakiet  1A
Zapotrzebowanie na rękawy foliowo-papierowe
L.P.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena j.netto	Stawka Vat %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, nazwa, nr katalogowy	
1	Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek w postaci arkusza, opakowanie 250 szt	Op.	6							
2	Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony 1000mm x 1000mm	arkusz	10 000							
3	Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony 750mm x 750mm	arkusz	20 000							

Suma

Dotyczy pozycji  3
 Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało - zielony o gramaturze min. 60g/m2, karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora, 

Pakiet 2
Zapotrzebowanie na testy kontroli mycia i sterylizacji
L.P.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka Vat %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, nazwa, nr katalogowy	
1	Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy kl IV do pary wodnej, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, op. 500 szt.	sztuk	40 000							
2	Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl V do pary wodnej z przesuwną substancją wskaźnikową z wyraźnie zaznaczonym oknem pozytywnym op. 1000 szt	sztuk	10 000							
3	przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz do testów bowie dicka  z wbudowaną wężownicą o dł 1,5 m i średnicy 1mm
	sztuk	3							
5	Ampułkowe testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej	sztuk	300							
6	Test paskowy bowie dick z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych	sztuk	2000							
7	Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej 19mm x 55m	sztuk	250							
8	Taśma samoprzylepna bez wskaźnika 25mm x 55m	sztuk	350							
9	Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy kl. IV do tlenku etylenu, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, op. 500szt	sztuk	10000							
10	Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl. V do tlenku etylenu, opakowanie 100 szt	sztuk	200							
11	Ampułkowy test biologiczny do tlenku etylenu, odczyt po 48 godz. Op. 100 szt	sztuk	200							
13	Jednorazowy gotowy do użycia test kontroli skuteczności mycia, substancja wskaźnikowa kompatybilna ze składem krwi umieszczona na metalowej płytce, w komplecie uchwyt symulujący powierzchnię trudnodostępną, opakowanie 100 szt	Op.	3							
14	Jednorazowy gotowy do użycia test kontroli skuteczności mycia w myjniach ultradźwiękowych, substancja wskaźnikowa kompatybilna ze składem krwi umieszczona na metalowej płytce, w komplecie uchwyt symulujący powierzchnię trudnodostępną, opakowanie 100 szt	Op.	1							
15	Test dezynfekcji termicznej w myjniach –dezynfektorach, czytelna i wyraźna zmiana koloru wskaźnika, test samoklejący, 93 st C, 10 min. 	szt	200							
16	Mata silikonowa umożliwiająca stabilne przechowywanie narzędzi chirurgicznych 300x300 mm 	szt	1							
17	Mata silikonowa umożliwiająca stabilne przechowywanie narzędzi chirurgicznych 470x230 mm	szt	1							
18	Podajnik do taśm na 2 sztuki	szt	1							

Suma				

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet 2A
L.P.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka Vat %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, nazwa, nr katalogowy	
19	Uniwersalna cieplarka do inkubowania wszystkich rodzajów szczepów bakterii wykorzystywanych w metodach sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem, plazmą oraz suchym, gorącym powietrzem. Urządzenie kompatybilne z ampułkowymi testami biologicznymi różnych producentów	szt	1							

Suma

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 3

Lp.	Opis produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania.	
1	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: 
- w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), 
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)
- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 
Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami.	360 000 szt							
2	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru z miejscami informacyjnymi: 
- w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), 
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)
- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 
Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami.	40 000 szt							
3	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami informacyjnymi: 
- w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), 
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)
- w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). 
Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 2 rolki (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami.	6 000 szt							
4	Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak:
- w rzędzie pierwszym (wiersz całkowicie alfanumeryczny w minimum 12 polach) – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, 
- w rzędzie drugim – datę sterylizacji
- w rzędzie trzecim – datę ważności	1 szt							
5	Koperty systemu dokumentacji procesu sterylizacji. Opakowanie 100 szt.	2 300 szt							
6	Markery odporne na warunki sterylizacji – czarne	100 szt							
7	Naboje gazowe do sterylizatora na tlenek etylenu firmy 3M model 5XL	70 szt							
8	Środek do usuwania taśm i klejów i cementu 	2 szt							
9	Osłonki na narzędzia papierowe. Rozmiar do 10 mm, opakowanie 1000szt	3 op.							
	Razem								

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 4 

Lp.	Opis produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania.	
1	Etykiety papierowe ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, z polem do opisu, do kontenera typu Aygun, rozm. 80x35 mm, opakowanie 1000 szt	3 op.							
2	Plomby plastikowe do kontenerów typu Aygun, kolor czerwony, bez indykatora, opakowanie 1000 szt	8 op.							
4	Etykiety papierowe do kontenera typu Sterisafe Duro z punktem sterylizacyjnym do pary, z miejscem na opis, łamanie przy otwarciu kontenerów wym. 35 mm x 28 mm, 2 000 szt w opakowaniu	1 op. 							
6	Olej do narzędzi typu Lubrinol, spray 400 ml, odpowiedni do sterylizacji parowej w 134° C	12 szt							
7	Olej do wiertarek, spray 300 ml	2 szt							
8	Olej pen 12 ml do narzędzi, odpowiedni do wszystkich rodzajów sterylizacji	6 szt							
	Razem								

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 5

Lp.	Opis produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania.	
1	Kaseta do sterylizatora STERRAD 100 S na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru, opakowanie zbiorcze 5 szt. kaset. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. 	27 op.							
2	Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu  w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty , opakowanie zbiorcze 1000 szt. 	25 op.							
3	Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty,  o rozmiarach 10 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 420 mb.	10 op.							
4	Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 15 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 280 mb.	12 op.							
5	Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 7,5 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 420 mb.	5 op.							
6	Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 25 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 280 mb.	8 op.							
7	Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 35 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 140 mb.	12 op.							
8	Akcesoria Sterrad *100S ;  6 kartonów, 12 rolek , 3 taśmy do drukarki, 6 płytek 	1 op.							
9	Walidacja STERRAD* 100S zgodna z ISO 14937	1							
10	Ampułkowy wskaźnik biologiczny do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego w technologii wykorzystującej nadtlenek wodoru, ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, opakowanie zbiorcze 60 szt.	1 op.							
	Razem								

UWAGA!

ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MUSZĄ BYĆ W PEŁNI KOMPATYBILNE I ZWALIDOWANE W STERYLIZATORZE STERRAD*100S ZGODNIE Z ISO 14937. WSZYSTKIE TESTY CHEMICZNE ZAOFEROWANE W TYM POSTĘPOWANIU JAK TEŻ WBUDOWANE W ZAOFEROWANE  MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE  MUSZĄ POSIADAĆ TAKI SAM KOD BARWNY. NA POTWIERDZENIE TEGO WARUNKU WYMAGAMY   PRZEDSTAWIENIA OŚWIADCZENIA PRODUCENTA SYSTEMU STERRAD 100 S.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

                                                                                                                   ............................................................