Pakiet nr 17 – zakup wraz z dostawą 2 szt. kolposkopów dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane: | Odpowiedź Wykonawcy |
| 1 | Nazwa | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| 3 | Produkt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 4 | Rok produkcji 2017 | TAK, Podać |  |
| 5 | Kraj produkcji | Podać |  |
| Dane techniczne: | | | |
| 1 | Odległość robocza 250 mm | TAK |  |
| 2 | Powiększenia: 1 powiększenie x 10 +/- 5° | TAK |  |
| 3 | Pole widzenia 20 mm +/- 1,0 | TAK |  |
| 4 | Regulacja dioptrii +/- 5 | TAK |  |
| 5 | Zakres regulacji rozstawu „lunetek” okularu 56-74 mm | TAK |  |
| 6 | Filtr zielony | TAK |  |
| 7 | Źródło światła LED | TAK |  |
| 8 | Maksymalne natężenie oświetlenia 60 000 lux | TAK |  |
| 9 | Statyw jezdny w kształcie litery H umożliwiający wygodny dostęp, podłogowy, cztery koła blokowane indywidualnymi hamulcami | TAK |  |
| 10 | Kolposkop o konstrukcji kolumnowej, z regulacją w dwóch płaszczyznach poziomych elementów ramienia | TAK |  |
| 11 | Minimalna wysokość nie więcej niż 1000 mm | TAK |  |
| 12 | Maksymalna wysokość nie mniej niż 1250 mm | TAK |  |
| 13 | Połączenie z komputerem przewodem USB | TAK |  |
| 14 | Waga 16 kg | TAK |  |
| 15 | Zasilanie 230V/50 Hz | TAK |  |
| 16 | Kolposkop wyposażony w zintegrowaną kamerę | TAK |  |
| 17 | Program do archiwizacji i przygotowania raportu z kolposkopii w języku polskim producenta kolposkopu, który daje możliwość/; archiwizacji zdjęć i dodawania zdjęć do raportu, obróbkę graficzną zdjęć, zapisywania sekwencji wideo | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Warunki gwarancji** | | | |
| 1. | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | Tak |  |
| 2. | Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 24godziny, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy | Tak |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania , gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 10 dni wyłączając dni wolne ustawowo od pracy. | Tak |  |
| 4. | Czas naprawy gwarancyjnej przedłużający okres gwarancji liczony od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
| 5. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy 3-naprawy | Tak |  |
| 6. | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ich lokalizacja, wykaz punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja (Proszę podać lub wskazać na odpowiedni dokument załączony do oferty) | Tak |  |
| 8. | Adres najbliższego serwisu | Tak podać |  |
| 9. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane awarie | Tak, podać |  |
| 10. | Minimum jeden bezpłatny przegląd techniczny w ciągu roku na całość zamówienia w okresie trwania gwarancji plus jeden w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego. | Tak |  |
| **Serwis pogwarancyjny** | | | |
| 11. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48godzin | Tak |  |