Załącznik nr 2

Warunki dzierżawy i parametry techniczne koncentratorów tlenu- wymagane

| l.p. | Funkcja / Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncentratory – rok produkcji – nie starsze niż 2015rok | wymagane podać |  |
| 2 | Dostawa i montaż (na koszt Wykonawcy) do domu pacjenta – potwierdzona protokołem odbioru (dotyczy również materiałów zużywalnych) – 1 dzień roboczy 20 pkt. 2 dni robocze 10 pkt. 3 dni robocze 0 pkt. | Wymagane podać |  |
| 3 | Aparat przenośny (rączka, uchwyt, kółka jezdne) | wymagane |  |
| 4 | Nazwa koncentratora Producent Typ koncentratora | wymagane podać |  |
| 5 | Zapotrzebowanie 250 sztuk | wymagane |  |
| 6 | Dostawa przewodów tlenowych pacjentom nieodpłatnie w liczbie umożliwiającej ich wymianę co najmniej raz w miesiącu | wymagane |  |
| 7 | Prowadzenie karty dostawy przewodów tlenowych według załączonego formularza | wymagane |  |
| 8 | Napięcie robocze | 230V 50 Hz |  |
| 9 | Pobór mocy | Do 350 W |  |
| 10 | Ciężar max. | do 24 kg |  |
| 11 | poziom głośności | poniżej 40 dB |  |
| 12 | Przepływ tlenu | Od 0,5 l/min do 5 l/min |  |
| 13 | Praca ciągła stężenie wydalanego tlenu w zależności od ustawionego zakresu | nie mniej niż od 75-90% |  |
| 14 | nawilżacz | wymagane |  |
| 15 | Przepływomierz z możliwością regulacji płynnej | Min. od 0,5 do 5 l/min |  |
| 16 | Filtr wejściowy | wymagane |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim przekazana użytkownikowi | wymagane |  |
| 18 | Aktualny certyfikat CE Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, atesty dopuszczające do stosowania | wymagane |  |
| 19 | Serwis koncentratorów tlenu co 6 miesięcy (wymiana filtra powietrza, filtra przeciwbakteryjnego, dokonanie pomiaru stężenia tlenu wytwarzanego przez koncentrator przy przepływie 2l/min.) | wymagane |  |
| 20 | Prowadzenie karty serwisowej koncentratora tlenu według wzoru do siwz | wymagane |  |
| 21 | Karta gwarancyjna dla każdego koncentratora i karta aparatu (paszport techniczny) ważna na czas trwania umowy | wymagane |  |
| 22 | Dostawa urządzeń do domu pacjenta wraz z przeszkoleniem pacjenta oraz członka rodziny lub opiekuna przez serwis techniczny potwierdzona własnoręcznymi podpisami | wymagane |  |
| 23 | Naprawa lub wymiana koncentratora w domu pacjenta przez serwis techniczny dostawcy, kontakt telefoniczny z obsługą serwisową- całodobowo Należy podać osobę do kontaktu –imię nazwisko telefon | wymagane podać |  |
| 24 | Urządzenie zastępcze w przypadku konieczności naprawy poza domem pacjenta dostarczne w ciągu 24 godzin od reakcji serwisu | wymagane |  |
| 25 | Wykonawca zobowiązuje się do nie pobierania od pacjentów dodatkowych opłat | wymagane |  |
| 26 | Zobowiązanie Wykonawcy do poddania się kontroli NFZ na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy | wymagane |  |
| 27 | Wygenerowanie w portalu świadczeniodawcy umowy podwykonawstwa wraz z udostępnieniem sprzętu w systemie | wymagane |  |
| 28 | Wykonawca współpracuje z personelem Zespołu Domowego Leczenia Tlenem Należy podać osobę do kontaktu –imię nazwisko telefon | wymagane podać |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie(sprzęt)spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych

..........................................................

podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy